附件：

动态生命体征参数监测仪参数

- 记录盒性能 1、显示方式：≧2.4英寸彩色液晶屏，可显示心电、血压、时间、电量等信息。

2、采集时间：≧24小时。

3、具有起搏脉冲显示能力，动态心电的功能不会在植入式心脏起搏器运行时受到不利影响。

4、心电性能： （1）输入阻抗：≥10M - （2）增益准确度：最大振幅误差≦±10% - （3）道间干扰：≦0.2mV - （4）最小检测信号：最小幅值为50uV(10Hz)

5、血压性能： （1）量程（压力测量范围）至少满足：0-295mmHg （2）显示分辨率：≦1mmHg （3）压力传感器准确性：误差≦±3mmHg （4）系统整体有效性：平均差≦±5mmHg

6、可选配血氧探头同步采集血氧饱和度数据并存储数据的功能。

- 二、分析软件性能 1、具有心电、血压综合分析功能。

2、具有多导叠加分析功能，可选择任意导联参与分析。

3、具有显示和打印采集过程中任意时间的心电波形功能。

4、 具备直方图分析功能，可选择间期、间期比、电压、QRS宽度、QRS面积和心率直方图。

5、具备散点图分析功能，可选密度型和混合型散点图。

6、具备心律失常、心动过缓、ST-T分析功能、房颤分析功能。

7、具有动态血压数据回顾和分析功能。

8、具备病历管理功能，可修改病历信息、删除病历和查询病历。